# 第五章 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 序号 | 包名/包名称 | 标的物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算 | 最高限价 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 台式近红外脑功能成像系统 | 1套 | 详见技术要求 | 3300000.00 元 | 3000000.00 元 | 允许 |
| 2 | 包2 | 双人同步事件相关电位系统 | 2套 | 详见技术要求 | 2290000.00元 | 2100000.00元 | 允许 |
| 3 | 包3 | 便携式眼动仪 | 2套 | 详见技术要求 | 1050000.00元 | 953600.00元 | 允许 |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5.★投标人投标报价不得超过总价最高限价，否则在评标时将视为无效投标。

## 第二节 技术要求

包1：台式近红外脑功能成像系统

一、项目简述：

为满足我校心理学、教育学及认知神经科学相关研究不断增长的科研需求，进一步完善脑科学与教育交叉研究的实验条件，拟采购一套高通道台式近红外脑功能成像系统（fNIRS）。该设备具有高通道数、高时间分辨率及较好的空间覆盖能力，可对大脑前额叶等关键脑区的血氧浓度变化进行实时监测，从而客观反映个体在认知加工、学习理解与情绪调节过程中的脑功能活动。相较于传统脑成像设备，近红外脑功能成像系统具有无创、安全、便携性强、抗运动干扰能力好等优势，尤其适用于儿童与青少年群体的实验研究。

在科研应用方面，该设备可广泛服务于儿童认知发展、学习障碍识别与干预、学习策略与注意调控机制研究以及课堂教学模式优化等方向。例如，通过监测前额叶血氧变化，可探究执行功能、注意控制与工作记忆等核心认知能力的发展规律，并为学习困难学生的客观评估提供神经生理依据。同时，该设备还可用于研究不同教学方式和学习情境下的脑认知机制，为教学设计与教育技术创新提供科学依据。

二、技术参数及功能要求：

1)★光源数量：≥32；探测器数量：≥32；探测器类型：雪崩二极管（APD）

2)光源类型：激光Laser，光源安全等级为豁免级。

3)★探测器灵敏度：APD≤ 0.5pW。探测器动态范围：APD≥70 dBopt。提供正规第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料。

4)光源发射功率：每波长≥20mw（class I标准，对人体无损害，婴幼儿可用）。提供正规第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料

5)▲探头设计：双头设计，保证信号采集质量，可提供有钝头、TMS兼容探头、核磁兼容探头作为配件。

6) 采样率：≥10Hz，最高可达240Hz，单通道采样率≥100Hz。

7) 最大有效通道：≥112有效探测通道。

8)★兼容性：支持与一线品牌不同规格型号的脑电（EEG）、tDCS、TMS、眼动等设备联用；

9) 数据采集方式：分时采集；

10) 数据采集方式：USB有线数据传输；

11) ▲近三年使用该设备在Nature、Science、Cell等中科院1区SCI或SSCI杂志发表论文；近三年联合使用该设备与EEG、tDCS、TMS或眼动在中科院2区及以上SCI或SSCI杂志发表论文（提供至少三篇以上论文作为证明资料）。

12)▲测量帽：标配54cm、56cm、58cm、60cm型号测量帽，满足全年龄段被试使用，支持自由配置探头布局，用户可根据需求配置ROI布局（在8*8、16*16的选择下实现不同脑区域的大脑信号采集）。

13)▲人体功效光级底座装置：具备≥3档可调节弹簧结构，佩戴舒适且便于信号调节。

14)▲支持Hyperscanning 功能：超扫描Hyperscanning 最小支持4名被试提供8*8配置。

15)★提供与整机同品牌专用数据采集与分析软件，无需加密狗或离线授权码，可永久本地使用。

16)▲分析软件可集成Python脚本插件，支持用户编写自定义Python脚本导入分析软件并应用至工作流分析。

17)▲视频同步：支持与fNIRS采集过程同步的高清视频记录；支持接入多个基于LSL协议的标记流（Marker Stream），实现行为数据、刺激事件与fNIRS信号的精准同步采集。

18)▲三维定位分析软件：更加方便地在近红外成像或多模态结合测量中探头光极的定位，该软件与采集软件和分析软件可结合使用。

- 19) 血氧状态计算：可自由设定DPF系数，定制基线，光源探测器距离，选择比尔朗伯定律等。

包2:双人同步事件相关电位系统

一、项目简述：

为强化师范院校心理学科的实践教学与科研转化能力，为基础教育提供专业人才与技术支撑，拟采购双人同步事件相关电位系统是在传统脑电生理记录技术基础上的升级型研究设备。该设备通过双通道高精度同步采集模块，实现至少两名被试在自然互动情境中的脑电信号实时同步记录与分析，同步精度小于等于3毫秒级水平，从而能够准确捕捉互动过程中的神经活动变化。该系统不仅能够记录单个个体在认知加工过程中的脑电反应，还能够同时获取两名参与者之间的脑电动态变化，为研究社会互动情境下的神经活动提供重要技术手段。该设备在教育情境研究中具有重要应用价值，可用于探究师生互动、同伴合作学习以及人机协同学习等情境中的认知过程与神经机制。

二、技术参数及功能要求：

1、系统具有听觉脑干诱发电位、脑电、事件相关电位、心电等采集分析功能；

▲2、脑电总导联数：单个控制盒最大支持不低于280导/单人；

★3、系统支持同时采集2个被试的数据；每个被试以64通道脑电为最小单元，每个被试具有独立的一体化核磁兼容型放大器；放大器上的独立电极总插口数量≥120个；

★4、软件支持选择最大通道数≥512导/单人；

▲5、系统全通道采集时，软件可选择采样率，每通道采样率≥20,000 Hz；

6、输入阻抗≥10 GOhms；

7、带宽范围≥0～3500 Hz；

8、A/D转换分辨率≥24Bit；

▲9、软件支持显示共模抑制比≥110dB；

10、输入噪声≤0.5uV RMS；

11、系统最小信号分辨率可达到3nV/bit；

▲12、软件支持选择系统增益，系统增益≥2010；

★13、单个控制盒可实现多人实时同步采集；采集软件界面支持同时显示8个放大器以及和实物对应的每一个电极导联和阻抗状态；

14、刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序；

15、系统支持连续或分段采集；

16、在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离；

17、支持根据实验和研究需求进行去除眼电干扰及伪迹剃除；

18、使用方可根据需要自定义ERP数据处理流程，包括：重参考选择、ERP波形画图、ERP峰值/潜伏期导出、ERP平均幅值导出、不同事件波形相加/减运算等，完成P1,P50,N170,P300.N400等经典ERP成分实验；

19、软件支持实时的线性噪声衰减功能：非滤波、自适应噪声消除；

20、提供P300、SSVEP、MI脑机接口实验范式；

21、电极帽采用标准的银/氯化银(Ag/AgC1)电极；

22、电极帽的电极包裹在软橡胶内固定，使佩带者更舒适；

23、电极帽的所有电极都很清楚地标记在帽子上，不是在放大器的接口上，使电极的定位快速简便；

▲24、导电介质为导电膏时，输入阻抗小于5KOhms；

▲25、系统的硬件和采集、事件相关电位分析软件为同品牌，保证数据延迟在3ms以内。

- 包3: 便携式眼动仪

一、项目简述：

以服务教育教学改革、强化科研创新、提升人才培养为核心，进一步提升教育情境下学习行为研究的技术水平，拟采购便携式眼动仪。该平台以先进的眼动追踪技术为核心，通过高精度视觉追踪与数据记录模块，对学习者在阅读、课堂学习及人机交互过程中的注视位置、注视时长和视觉路径等信息进行实时采集与分析，从而客观呈现学习过程中的注意分配与信息加工特点。该设备具有便携性强、部署灵活、环境适应性好等特点，可突破传统实验室研究的空间限制，在真实课堂、在线学习环境及教育实践场景中开展数据采集，为研究学习行为与教学过程提供可靠的数据支持。与传统行为观察方法相比，眼动技术能够更加直观地揭示学习者在信息获取与认知加工过程中的微观变化，为教育心理学、学习科学及教育技术等领域研究提供重要技术手段。在教育研究与教学实践方面，该设备可广泛应用于课堂教学行为分析、学习策略研究、阅读理解过程分析以及数字化学习环境评价等研究方向，为优化教学设计、改进教学策略及开展个性化学习干预提供科学依据。

二、技术参数及功能要求：

1、眼动追踪采集器及数据线缆技术参数：

▲1.1、眼动追踪采集器: ≤22cm*12cm*6cm；

▲1.2、眼动追踪采集器: ≤1kg；

▲1.3、采集主机一体式设计，眼动数据采集相机与红外光源封装在一体，摄像头不外露，整套系统能够装入登机箱便携，适合于实验室外开展眼动研究；

★1.4、采样速率：≥1600Hz；

1.5、分辨率：≤0.02°；

1.6、精度：≤0.5°；

1.7、实时追踪延时：≤4ms ；

1.8、追踪模式：瞳孔+角膜反射；

1.9、同一设备拥有桌面式、遥测式两种眼动追踪功能；

1.10、可采用笔记本电池供电，整机可以便携；

1.11、提供SDK程序接口；可与E-Prime，Matlab结合使用；

1.12、主处理器技术参数：

1.12.1、眼动专用处理器，搭配基于Qnx眼动专用操作系统，非Windows、非MAC OS操作系统；

1.12.2、提供界面化操作方式，可方便修改眼动采集参数；

1.12.3、含TCPIP网络接口、USB接口，可以同时连接眼动仪和被试机，控制眼动仪采集和被试机呈现刺激；

1.12.4、可控制采集器进行校准、验证、数据采集和事件标记；

1.12.5、可以实时进行眼动事件分析和发送，如注视，眼跳，眨眼；

1.12.6、提供数据传输窗口，被试机可以通过网线方便获取该处理器上的数据；

1.12.7、提供多模态同步接口，可与第三方设备同步；

2、提供与眼动仪硬件同品牌的实验设计软件技术参数：

2.1、可视化实验流程界面；

2.2、刺激呈现支持文本、图片、音频、视频等多种组合方式以及简单图形的绘制；

2.3、在阅读研究中可用单词、短语或字符自动划分兴趣区域；

2.4、可实现注视相关刺激的控制（移动窗口和边界范式）；

2.5、可通过TTL与其他设备连接，例如，EEG/ERP/MRI/MEG；

2.6、支持按键、触摸屏、录音反应以及反应盒；

2.7、支持眼动控制（如边界、采样速率、扫视和注视控制控件）；

2.8、支持加载自定义变量和更新实验中的变量；

★2.9、支持多种操作系统，Windows和Mac；

▲2.10、提供实验设计软件终身免费升级服务；

3、提供与眼动仪硬件同品牌的数据分析软件技术参数：

3.1、可以生成注视、扫视、眨眼、采样点、兴趣区等≥600种实验数据；

3.2、以JPG或PNG或GIF图像文件格式、AVI或MP4或MOV视频格式输出空间和时间数据；

3.3、支持以视频格式回放被试眼动轨迹；

3.4、生成单个被试或多个被试注视的热点图；

3.5、可创建任意形状的静态和动态兴趣区；

3.6、可以通过刺激变化、TTL输入信号、按键或时间等实验相关信息划分兴趣时间段；

3.7、显示、创建和编辑独立变量，并根据变量对数据进行重新分组；

3.8、可同时处理多个被试的数据，并将眼动数据导出为Excel和txt格式；

3.9、可兼容第三方软件，包括但不限于E-prime/Psychtoolbox/Presentation/

Python；

★3.10、支持多种操作系统，Windows和Mac；

▲3.11、提供数据分析软件终身免费升级服务；

4、需提供制造商或总代商针对本项目的专项授权，以确保产品性能、质量以及售后服务。

5、设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期2年；终身维修；

6、投标结果公示期间，业主方有权要求预中标人提供样机到业主方进行产品演示。如拒绝演示或演示不符合招标文件要求的，业主方有权向采购单位反映并取消预中标人的中标资格，扣留封存设备，一切费用和责任风险由投标人承担；

7、配置要求：

7.1、眼动追踪采集器及数据线缆（含高速采集器、红外光源、桌面支架、主处理器）：1套；

7.2、下巴托：1个；

7.3、实验设计软件：1套；

7.4、数据分析软件：1套；

7.5、反应盒：1个；

7.6、包装箱和拉杆包：1套；

- （以下商务条款适用于包1、包2、包3）

- 三、供货期限

- 国产设备在合同签定后 30 天内交货，并安装调试合格。原装进口设备在合同签定后 60 天内交货，并安装调试合格。

- 四、付款方式

中标人在合同签订前需向采购人转账缴纳履约保证金或提供不少于24个月有效期的履约银行保函（合同总金额的 5%）。项目实施完毕验收合格后，支付 100%合同款。转账缴纳履约保证金的，项目运行满一年，经采购人确认无产品质量问题及售后服务问题，且履行了免费维保义务后，采购人向中标人退还本合同总金额3%的履约保证金（不支付利息）；项目运行满两年，经采购人确认无产品质量问题及售后服务问题，且履行了免费维保义务后，采购人向中标人退还剩余的全部履约保证金（不支付利息）。

- 五、履约验收要求

项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

5.1验收依据

本项目的最终验收，必须以招标文件第五章《采购需求》及中标人投标文件中承诺的技术规格、配置、性能参数及商务要求为唯一标准。

5.2验收合格的定义

满足以下全部条件，方视为验收合格：
  （1）货物齐备：合同清单内所有产品（含附件、资料）已交付。
  （2）安装就绪：所有设备安装调试完毕，可正常联动运行。
  （3）全部响应：所提供的货物与服务，经测试验证，完全满足招标文件及投标文件中约定的全部技术要求与商务要求，无任何负偏离。
  （4）文件齐全：已提供完整的技术文档（如操作手册、合格证等）及培训。

5.3 验收程序与结果处理

（1）供应商完成安装调试后，应书面提请采购人组织验收。

（2）验收由采购人依据第1条、第2条组织进行。对于招标文件中标注“★”的关键条款，必须进行逐项验证。

（3）验收不合格的，供应商须在采购人要求的期限内完成整改。若供应商交付的货物或服务经两次整改仍不符合验收标准，采购人有权根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于要求退货、退款或扣除相应款项。

- 六、售后服务

1、故障应急响应方案:提供7x24小时的故障服务受理包含法定节假日。响应时间:紧急情况市内1小时赶到，一般情况保证2小时内到达客户处进行维修解决;设备故障于8小时内修复或更换设备;备件服务:遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

2、在质保期内对产品质量实行三包，因设备制造质量问题而引起的故障，及时更换并保证能及时正常使用，承担由此引起的一切费用。

3、质保期内所有设备提供免费零件及服务，并及时有效。保修期过后实行终身维修(只收材料费)。在使用寿命期内，应保证对设备的零件、易损件的供应。

4、应能保证设备正常使用所需的备件和具备相关技术保障机制，并填写好售后服务机构的具体维修地址、负责人或联系方式，以及应承担的维修责任等详细资料。

5、应配备专业技术人员，培训期间发放各类设备使用说明书、培训资料等;提供相关培训。

上门免费培训至少2名操作人员:其培训内容指的是设备(软件)的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

## 七、质保期

1）中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2）整体项目质保期要求两年，软件授权终身使用。超出厂家正常保修范围的，中标供应商需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为包含在投标总价中。

3）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有产品维护等要求上门服务，终身技术支持维护。

八、其他内容

1.所有产品必须符合相关技术、安全的国家现行标准。

2.服务标准

2.1产品运输、保险及保管

2.1.1	中标人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2.1.2	中标人负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。

2.1.3	中标人负责其派出的人员的人身意外保险。

2.2安装调试

2.2.1	成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2.2	项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料移交给采购人。

2.2.3	在产品运输、保管、安装、维护过程中的一切意外事故由供应商承担法律责任及经济责任。

2.2.4按规范要求做好基础处理并安装在采购人指定位置。

3.培训要求

中标供应商免费为采购人提供现场培训、中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护，直至操作人员能够独立的操作使用。